# Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Titrátor coulometrický“

# Coulometrický titrátor pro stanovení bromového indexu (bromového čísla) a vody.

Popis systému:

Titrátor splňuje podmínky použití pro metody:

- coulometrické stanovení bromového indexu a bromového čísla (např. podle ASTM D 1159,1492, 2710)

- stanovení vody coulometricky podle Karl Fischera v kapalných ropných uhlovodících (např. podle ASTM D 1533, 4928, 6304)

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Stanovení bromového indexu a vody v surové ropě, v ropných produktech, uhlovodíkových rozpouštědlech, apod |  |
| Měřicí rozsah pro bromový index minimálně 10 – 1000 mg Br/100g vzorku |  |
| Měřící rozsah minimálně 5 ppm až cca 5 % obsahu vody |  |
| Data online na obrazovce (grafický displej, čas potenciál, rychlost míchání/míchadla, spotřeba, drift |  |
| Uživatelsky definovaný výpočet, možnost přepočtu výsledků, statistické zpracování výsledků |  |
| Automatická archivace všech výsledků |  |
| Výsledky pro vodu v ppm, %, mg, µg, mg/l |  |
| Možnost titrace vzorků dávkovaných přímo i ředěných v rozpouštědle mimo titrační celu |  |
| Ukládání metod (min 20) |  |
| Generační cely v provedení bez diafragmy, nebo s diafragmou |  |
| Automatická předtitrace a analýza driftu s grafickým zobrazením stavu a hodnot |  |
| Dynamický průběh titrace a nastavitelné kritéria ukončení titrace (mV / drift / relativní drift, max. množství H2O a max. čas) |  |
| Možnost změny rychlosti míchání v průběhu titrace |  |
| Integrovaná vzduchová pumpa a příslušenství pro bezkontaktní výměnu činidel – během měření odpojené pro lepší stabilitu, vstup vzorků přes septum |  |
| USB výstup na PC a disk – lze obsluhovat i bez PC |  |
| PC včetně operačního systému a titračního SW |  |
| Podrobný návod k obsluze (česky i anglicky) – tištěný i USB flash disk |  |

- Součásti dodávky jsou následující položky:

- Kromě standardně dodávaného materiálu s přístrojem bude dodáno:

  - Generační cela s diafragmou – 1 ks

  - Generační cela bez diafragmy – 1 ks

  - Těsnění (náhradní sady) – 2 balení

  - Septa (náhradní sady) – 5 balení

  - Silikagel s barevným indikátorem – min 250 g

- dokumentace včetně návodu v českém, případně anglickém jazyce

Součástí předmětu plnění je:

- záruka uchazeče na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 10 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- servisní práce obsahující kalibraci a kompletní kontrolu přístroje při instalaci

- Záruka 24 měsíců

- Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent:

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, kalibrace, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě

- zaškolení obsluhy v českém jazyce bezprostředně po instalaci. Obsluhou se rozumí min. 2 pracovníci Zadavatele

- následné zaškolení obsluhy v českém jazyce a v rozsahu 1 pracovní den, a to nejpozději do 60ti dnů od instalace

- U dodaného přístroje uchazeč po instalaci předvede:

  - stanovení obsahu bromového indexu a vody u vzorku vybraného zadavatelem

  - u CRM (vybere zadavatel) provede uchazeč stanovení bromového indexu i vody (musí dosáhnout hodnotu uvedenou v certifikátu CRM)