# Příloha č.1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce  „Přístroj pro optickou emisní spektrometrii - ICP-OES“

Přístroj, včetně řídicího softwaru a počítače, určený pro plně simultánní stanovení prvků v širokém  koncentračním rozmezí (ppm až %), v matricích zahrnujících:

- Veškeré druhy vod

- Vodné výluhy odpadů

- Kyselinové i alkalické mineralizáty anorganických i organických vzorků, včetně mineralizátů obsahujících kyselinu fluorovodíkovou, sírovou

- Paliva a biopaliva v roztocích organických rozpouštědel

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky | Vyjádrení účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| - Přístroj vybavený pro práci s vodnými vzorky (i silně kyselými, alkalickými a zasolenými – až do 100 g/l) včetně potřebného příslušenství (hořák, injektor, nebulizer, mlžná komora) |  |
| - Přístroj vybavený pro práci s organickými matricemi, včetně potřebného příslušenství (hořák, injektor, nebulizer, mlžná komora) |  |
| - Přístroj vybavený pro práci se vzorky mineralizovanými různými kyselinami a jejich kombinací, včetně kyseliny fluorovodíkové a sírové. Potřebné příslušenství (hořák, injektor, nebulizer, mlžná komora) |  |
| - Přístroj musí být vybaven zařízením umožňující generování těkavých hydridů a musí umožňovat jejich následné stanovení. |  |
| - Systém s radiálním i axiálním pozorováním plazmatu |  |
| - Rozsah vlnových délek minimálně 170 – 770 nm |  |
| - Plně simultánní snímání a uložení celého spektra |  |
| - Automatické a bezpečné odstavení plazmatu v případě nestandardního stavu |  |
| - Možnost softwarové simultánní korekce pozadí, korekce pozadí musí být upravitelná také po ukončení měření. |  |
| - Uzavřený okruh vodního chlazení |  |
| - Ovládací a vyhodnocovací software |  |
| - Elektronické ovládání a řízení průtoku plynů a polohování hořáku plazmatu |  |
| - Export naměřených dat minimálně do formátu kompatibilního s MS Excel |  |
| - Autosampler s minimálně 40 pozicemi |  |
| - Minimálně trojkanálové, softwarově řízené peristaltické čerpadlo |  |
| - Součástí dodávky musí být také řídící PC splňující následující parametry: Operační paměť: min. 8 GB Pevný disk: min. 256 GB, typ: SSD Monitor: min. 22“ FHD Operační systém: Windows 7 CZ/EN 64bit Proffessional a vyšší Doplňující SW: MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele /MS Office 2016 Home and Business Libovolný antivirový program s licencí minimálně na 24 měsíců. |  |
| - Součástí dodávky musí být také UPS jednotka pokrývající případné kolísání napětí v el. síti. |  |

- Ostatní technické požadavky na přístroj a software:

| Požadavky | Vyjádrení účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| - Účastník uvede údaj o celkové spotřebě Ar samostatně pro plazma (včetně všech pomocných průtoků) a pro proplach optiky v l/min v režimu měření vodných vzorků v oblasti nad 200 nm. Viz Pozn. 1 níže. |  |
| - Účastník uvede rozlišení nabízeného přístroje v oblasti od 170 do 260 nm po 30 nm (tj. u 170, 200, 230, 260 nm) |  |
| - Účastník dodá údaje z měření stability signálu po dobu 4 hodin, zahájeného po 1 h stabilizace přístroje: Pro vodný roztok S o koncentraci 10 mg/l na čáře S I 180,73 nm změřit každých 10 minut hodnotu signálu vzorku. Výsledky dodat formou tabulky s hodnotami ze všech měření a výsledky vyjádřit také pomocí RSD %. |  |
| - Účastník dodá meze detekce (LOD) uváděné ve firemní specifikaci nabízeného systému při radiálním uspořádání pro 10 níže uvedených prvků ve vodném prostředí: Cd, K, Na, P, Pb, Sb, V, S, Si, Al |  |
| - Účastník změří směsný roztok o koncentraci 0,1 mg/l Cd a 5 mg/l As na čarách Cd 228,802 nm a As 228,812 nm. Doloží naměřené hodnoty a tištěný záznam spektra v přiměřeném měřítku pro posouzení interference uvedených čar. Uvede také způsob řešení interference na těchto čarách. |  |

Pozn. 1 - Požadovaná měření, specifikovaná v bodech 1, 3 a 5 provést v uspořádání, umožňujícím práci s vysoce solnými vzorky.

- Spotřební materiál - dodat v rámci VŘ současně s přístrojem:

Kromě standardně dodávaného spotřebního materiálu a příslušenství Účastník v rámci VŘ dodá navíc:

- 1 ks soupravy (nebulizer, mlžná komora, hořák) pro pitné vody

- 1 ks soupravy (nebulizer, mlžná komora, hořák) pro práci s HF

- 1 ks soupravy (nebulizer, mlžná komora, hořák) pro měření organických vzorků

- 2 ks soupravy (nebulizer, mlžná komora, hořák) pro vysoce solné roztoky, včetně hadiček

- 3 balení (á 10 ks) pro každý typ potřebných hadiček do peristaltického čerpadla

- Po 3 ks od všech typů těsnění v systému hořák, nebulizer, mlžná komora pro zasolené vzorky a  pro organické matrice

- po 10 ks těsnění na zatěžovaná místa soupravy pro solné roztoky

- sada nářadí potřebná pro běžnou manipulaci s přístrojem

- 100 ks nádobek na standard do autosampleru

- 500 ks nádobek na vzorek do autosampleru

- Součásti dodávky jsou následující položky:

- kalibrace včetně kalibračního protokolu,

- instalace zařízení včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.)

- dokumentace včetně návodu v českém, případně anglickém jazyce

Součástí předmětu plnění je:

- Součástí musí být veškeré příslušenství a součásti, které jsou nezbytné pro spuštění a plynulý chod nabízeného přístroje, a to i v případě, že takové příslušenství není ve smlouvě výslovně uvedeno (např. externí kompresor);

- záruka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 8 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- servisní práce obsahující kalibraci a kompletní kontrolu přístroje při instalaci a dále jedenkrát za rok po dobu 3 let následujících po instalaci

- Záruka 24 měsíců

- Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných kompo

nent:

- Po instalaci přístroje účastník předvede hodnoty parametrů nabídnutých v bodech 3 a 5 odstavce 2 „Ostatní technické požadavky na přístroj a software“ v rámci VŘ, nebo horších o maximálně 15 % rel.

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, kalibrace, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě.

- zaškolení obsluhy v českém jazyce bezprostředně po instalaci. Obsluhou se rozumí min. 3 pracovníci Zadavatele.

- následné zaškolení obsluhy v českém jazyce a v rozsahu nejméně 1 pracovní den, a to nejpozději do 90ti dnů od instalace. Obsluhou se rozumí min. 3 pracovníci Zadavatele.