# Příloha č.1 zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Kontinuální destilace 2“

Aparatura kontinuální destilace bude sloužit k destilačnímu dělení větších množství směsí látek a to jak surovin pro výzkumné experimenty, tak produktů z provozu výzkumných jednotek. Rovněž bude sloužit pro přípravu marketingových vzorků nových produktů.

Destilovány budou především směsi uhlovodíků v širokém rozmezí délky uhlíkového řetězce, od pentanových frakcí přes benzínové frakce, střední destiláty, aromáty (četně vícejaderných - např. naftalen a jeho alkylderiváty), až po voskové frakce z Fischer-Tropschovy syntézy. Destilovány budou rovněž směsi kyslíkatých látek ze zpracování biomasy, obsahující alkoholy, estery, étery, aldehydy, ketony, fenoly i mastné kyseliny.

- Minimální technické požadavky:

| Požadavky | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Kolona vnitřního průměru min. 50 mm, složená ze tří dílů (sekcí) spojených rozebíratelným způsobem, a umístěním nástřikových míst (celkem 2) mezi sousedními sekcemi |  |
| Vnitřek kolony vyplněný destilační výplní, vyjímatelnou bez destrukce kolony nebo kterékoliv její části, volenou tak, aby celková účinnost kolony dosahovala za optimálních pracovních podmínek alespoň 50 teoretických pater, testováno na směsi uhlovodíků. |  |
| Možnost provozování při atmosférickém i sníženém tlaku |  |
| Dolní limit pracovního tlaku 2,0 mbar |  |
| Horní limit pracovní teploty kolony minimálně 250 °C |  |
| Konstrukce nástřikových míst, zajišťující nástřik kapaliny do osy kolony |  |
| Konstrukce destilační kolony s pláštěm, zajišťujícím adiabatický režim, tj. s co nejnižšími ztrátami tepla vedením přes stěnu kolony a s kompenzací tepelných ztrát přídavným elektrickým ohřevem samostatně regulovatelným pro každou sekci kolony |  |
| Konstrukční materiál všech části v přímém kontaktu se zpracovávanými médii odolný vůči uhlovodíkům, organickým kyselinám a aldehydům |  |
| Zařízení pro generaci a řízení vakua |  |
| Nástřikové čerpadlo pro nástřik v rozmezí 0,5 – 2 l/h |  |
| Zásobník nástřiku objemu minimálně 30 l, s možností temperace v rozmezí 0 až 150 °C, včetně dodávky externího zařízení (termostatu) pro tuto temperaci a pro tlak 100 – 110 kPa s možností inertizace plynového prostoru |  |
| Nástřikové trasy, umožňující variantní používání obou nástřikových míst, s možností ohřevu tras do 150 °C |  |
| Předehřívač nástřiku (co nejblíže ke vstupu do kolony) – výstupní teplota 150 °C při nástřiku 2l/h (pro střední ropný destilát) |  |
| Odnímatelná destilační hlava i vařák |  |
| Destilační hlava temperovaná chladící (ohřívací) kapalinou v rozmezí teplot 0 °C až 100 °C včetně dodávky externího zařízení (termostatu) pro tuto temperaci |  |
| Konstrukce umožňující nastavení a kontrolu poměru reflux: destilát v rozmezí 0 až 10:1 |  |
| Možnost temperace plynových cest destilační hlavy i veškerých tras odtahu destilátu (až po hranice aparatury) v rozmezí teplot 0°C až 100 °C, v optimálním případě systém, napojitelný na termostat, zajišťující chlazení (ohřev) destilační hlavy. |  |
| Elektricky ohřívaný vařák s možností odtahu destilačního zbytku ze dna vařáku |  |
| Objem vařáku 2-4 l |  |
| Pracovní teplota vařáku do 300°C. |  |
| Systém kontinuálního odtahu destilačního zbytku, pracující v celém rozsahu pracovních tlaků, s nastavitelným průtokem v rozmezí 0,1 až 1,5 l/h, s chladičem pro předchlazení destilačního zbytku z maximální teploty vařáku na 50 až 100 °C. |  |
| Systém řízení a regulace |  |
| Snímání a elektronická archivace hodnot teploty na hlavě, ve vařáku a na nástřikových patrech |  |
| Měření, regulace a archivace naměřených hodnot tlaku na hlavě kolony |  |
| Měření, archivace tlakové diference na koloně |  |
| Elektronická regulace příkonu topení vařáku |  |
| Elektronická regulace příkonu topení kolony – samostatná regulace každé sekce a měření teploty v každé sekci |  |
| Řízení refluxu kolony |  |
| Možnost nastavení všech regulovaných hodnot pomocí PC |  |
| Řízení a měření hodnot nástřiku a odtahu vařákového zbytku – archivace měřených hodnot pomocí PC |  |
| Sběr a archivace všech měřených hodnot pomocí PC |  |
| Možnost exportu naměřených a ukládaných dat ve formátu čitelném některým z programů Microsoft Office – optimálně Excel |  |
| Řídící PC jako součást dodávky |  |
| Geometrie aparatury |  |
| Maximální výška: 5m |  |
| Maximální šířka: 2,5 m |  |
| Maximální hloubka: 0,7 m |  |

- Součásti dodávky jsou následující položky:

- instalace zařízení včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů),

- dokumentace včetně návodu v českém jazyce,

- odborné zaškolení týmu pro obsluhu přístroje (min. 2 zaměstnanci Zadavatele) v délce alespoň 2 pracovní dny,

- záruční doba v délce nejméně 24 měsíců

- zařízení bude instalováno v kobce 1.19 a bude připojeno na kabelový vývod C.3 (viz následující schémata).

Popis kobky 1.19

Kontinuální destilace bude umístěná v areálu Chempark, stavbě 2828, kobka č. 1.19, kde je normální prašné prostředí. Základní rozměry kobky jsou výška 5 m x šířka 4,8 m x hloubka 3 m. Západní strana kobky je osazena zásuvkovým rozvodem ve výšce 1 m cca 0,2 m od krajů severní a jižní stěny. Na severní straně, zhruba ve středu stěny jsou uloženy tři kabelové vývody (C3, C4, C5) CYKY – J 5x6 o celkovém jištění 25A, (LPN – 25C – 3N). Pro kontinuální destilaci je uvažován jako napájecí kabel vývod „C3“. Osvětlení (zářivková tělesa) je umístěné na západní straně ve výšce cca 2 m a cca v 5 m. V rohu severní a západní strany jsou umístěny dva snímače plynové detekce ve výšce cca 2 m. Na východní straně je uložen radiátor topení, havarijní odtah - (trubka o průměru 0,3 m do výšky cca 3,5 m od podlahy). Okna jsou na jižní straně, spodní hrana okna je od podlahy cca 3,8 m a šířka jednoho okna je 1,5 m. Kobka disponuje dvěma okny o stejném rozměru. Podlaha je z betonového potěru a je spádovaná do odpadního kanálku.

Pro temperaci celé nástřikové trasy lze využít tentýž termostat