# Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „6x Kryostat cirkulační“

Poptávané zařízení: Zadavatel poptává 6 kusů cirkulačních kryostatů. Přístroje budou využívány pro technologické zařízení pro vymrazování odebíraných vzorků procesních surovin.

Přístroj musí umožňovat:

- Chlazení pomocí uzavřeného systému, chladící výkon musí být plynule regulovatelný, musí být vybaven vaničkou pro kontrolu a doplňování chladicí kapaliny.

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| teplotní rozsah měření: min. -30°C až +200°C |  |
| Rozlišení ovládacího displeje: +/- 0,01°C nebo lepší |  |
| Integrovaný programátor teploty |  |
| přesnost teploty: min. ± 0,02°C |  |
| reprodukovatelnost teploty: min. ± 0,02°C |  |
| Kapacita vytápění: 2 kW - 2,5 kW |  |
| Kapacita čerpadla: 20 – 30 litrů/min |  |
| Tlak čerpadla na výstupu: 0,4 bar a vyšší |  |
| Rozměry vany Š x V x HL: min. 160x30x140mm |  |
| Objem vany: max. 4 litry |  |
| Rozhraní: RS232 nebo RS485 |  |
| Teplota prostředí: 5 – 40°C |  |
| Rozměry přístroje Š x V x HL: 250x450x500mm (tolerance ± 10 mm) |  |
| Chlazení kompresoru: vzduch |  |
| Připojení čerpadla: M16x1 |  |
| Napájecí napětí: 230V/50Hz a zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR |  |
| dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze |  |

- Součásti dodávky jsou následující položky:

- dokumentace včetně návodu v českém jazyce

Součástí předmětu plnění je:

- záruka účastníka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců

- Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent:

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě