# Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Přesná rozbrušovací pila a dvoukotoučová leštička“

Použití

Zařízení budou sloužit k přípravě vzorků přesných rozměrů a jejich povrchové úpravě (broušení a leštění) z kovových i nekovových (žárobetony, šamoty, geopolymery apod.) materiálů před jejich testováním (pevnost v tlaku, pevnost tahu, mikroskopické zkoumání povrchu).

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky - přesná rozbrušovací pila | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| nerezový pohyblivý stůl o rozměrech nejméně 300 x 200 mm s T drážkami v obou horizontálních osách (x - kolmá na rovinu řezu a y - v rovině řezu) uzpůsobený k upnutí řezaných materiálů |  |
| možnost manuálního ovládání pohybu v osách x, y, z |  |
| programování pohybu ve všech třech osách x, y, z |  |
| prořez ve vertikálním směru (osa z) nejméně 60 mm, prořez v ose y nejméně 170 mm a posun stolu v ose x nejméně 70 mm |  |
| maximální průměr řezného kotouče nejméně 200 mm |  |
| plynule nastavitelné otáčky v rozsahu nejméně 500 až 4000 ot./min. |  |
| možnost vytváření a ukládání programů |  |
| laserový ukazatel místa řezu |  |
| osvětlení pracovního prostoru |  |
| recirkulační jednotka chladicí kapaliny o objemu nejméně 10 l umožňující separaci pevných částic |  |
| Požadavky - dvoukotoučová leštička | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| dvoukotoučová leštička |  |
| průměr kotoučů nejméně 250 mm |  |
| plynule nastavitelné otáčky v rozmezí nejméně 100 - 550 rpm. |  |
| vodní kohout |  |
| oplach vany |  |

- Součásti dodávky jsou následující položky:

Součástí dodávky musí být:

- rychloupínací přípravky pro T-drážky umožňující pevné uchycení vzorků různých tvarů i rozměrů (kulatina, ploché hranoly, vysoké hranoly),

- nejméně 5 rozbrušovacích kotoučů pro řezání oceli a 2 rozbrušovací kotouče pro řezání stavebních materiálů (beton, šamot),

- magnetické fólie a nosiče samolepicích pláten pro upnutí spotřebního materiálu ke kotoučům leštičky,

- základní sada spotřebního materiálu pro broušení a leštění výbrusů (ocel, beton) postačující pro zhotovení výbrusů nejméně 50 vzorků od obou z uvedených materiálů,

Součástí předmětu plnění je:

- dokumentace včetně návodu v českém jazyce,

- zaškolení obsluhy v českém jazyce v rozsahu nejméně 0,5 pracovního dne.

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, kalibrace, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě

- instalace zařízení včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.)

- záruka uchazeče na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců