# Příloha č.1b zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Zařízení pro přípravu vzorků - část B - Zařízení pro přípravu vzorků k stanovení textury pevných látek“

Popis systému:

Přístroj, umožňující vysušení a odplynění pevných práškovitých i kusových vzorků pomocí působení teploty, průtoku plynu a vakua pro následná texturní měření.

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| - Minimálně 6 pracovních pozic pro odplyňovací cely |  |
| - Individuální chladicí pozice pro každou celu |  |
| - Práce v průtokovém i vakuovém režimu odplynění |  |
| - Pro práci s celami o průměru 6, 9, 12 mm (1/2, 3/8, 1/4 “) a baňkou na vzorek |  |
| - Pracovní rozsah teploty odplyňování do min 400°C, nastavitelný po 1°C |  |
| - Teplotní program odplynění s minimálně 5 kroky (5x nárůst, 5x prodleva), nastavitelný nezávisle pro každou pracovní pozici |  |
| - Individuální tepelná ochrana pro každou pracovní pozici |  |
| - Připojení pro proplachovací inertní plyn včetně in-line redukčního ventilu pro redukci tlaku z 5 – 10 bar na potřebný vstupní tlak pro proplachovací plyn |  |
| - Nastavitelný průtok proplachovacího plynu minimálně do 50 ml/min |  |
| - Zobrazení hodnot teploty a vakua na displeji |  |
| - Vakuová vývěva s mezním tlakem 0,0001 kPa a rychlostí čerpání > 100 l/min, včetně náhradní olejové náplně |  |
| - Položky potřebné pro připojení vakuové vývěvy k přístroji |  |
| - Návod na obsluhu přístroje v angličtině nebo češtině |  |
| - Software pro řízení přístroje z počítače |  |

- Spotřební materiál - dodat v rámci VŘ současně s přístrojem navíc oproti standardně dodávanému materiálu:

1 sada - víčka pro uzavírání odplyňovacích cel

3 ks cela 6 mm (1/4“) s baňkou

5 ks cela 9 mm (3/8“) s baňkou

1 ks sada těsnicích kroužků pro cely 6 mm (1/4“)

1 ks sada těsnicích kroužků pro cely 9 mm (3/8“)

- Součásti dodávky jsou následující položky:

- instalace zařízení včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.)

- dokumentace včetně návodu v českém, případně anglickém jazyce

- zaškolení obsluhy v českém jazyce bezprostředně po instalaci

Součástí předmětu plnění je:

- záruka účastníka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců