Poptávaný teplotní dilatometr bude sloužit ke zkoumání teplotní dilatace vzorků plněných i neplněných anorganických pojiv o rozměrech 5x5x50 mm až 20x20x160 mm.

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Možnost měření teplotní dilatace ve vzorcích ve tvaru hranolu o rozměrech 5x5x50 mm až 20x20x160 mm při ohřevu i při následném chladnutí |  |
| pracovní teplota musí zahrnovat interval 20 až 1500 °C |  |
| citlivost měření délky musí být menší než 2 µm |  |
| odchylka měřené teploty od teploty referenční musí být nižší než 2 °C na intervalu teplot 500 °C až 1500 °C, což musí být doloženo kalibračním certifikátem příslušného teplotního čidla |  |
| automatická korekce dilatace měřícího systému |  |
| možnost kalibrovat měření teploty i dálkové teplotní roztažnosti |  |
| možnost regulovat rychlost nárůstu teploty v rozsahu nejméně 0,5 až 20 °C/min. |  |
| software umožňující zobrazovat závislost délky vzorku na teplotě i prodloužení vzorku na teplotě umožňující výpočet koeficientu teplotní roztažnosti na zvoleném intervalu teplot a transport naměřených dat do formátu xlsx |  |
| regulovatelná frekvence načítání dat (teploty a délky) zahrnující interval 1/s - 1/60 s |  |
| přístroj musí být dodán s veškerými pomůckami a příslušenstvím umožňujícím měření, vyhodnocení a transport uložených dat (software, datové kabely apod.) Software musí být kompatibilní s OS Windows 7 a vyšší ve verzi x64 bit. |  |

- Součástí dodávky jsou následující položky:

Spotřební materiál a dodávané příslušenství:

- standard pro délkovou teplotní roztažnost vhodný ke kalibraci přístroje

Součástí předmětu plnění je:

- mimozáruční servis v délce min. 3 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců

- instalace zařízení včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.)

- dokumentace včetně návodu v českém jazyce

- Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent:

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, kalibrace, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě

- zaškolení obsluhy v českém jazyce bezprostředně po instalaci. Obsluhou se rozumí min. 2 pracovníci Zadavatele

- následné zaškolení obsluhy v českém jazyce a v rozsahu nejméně 0,5 pracovního dne, a to nejpozději do 30ti dnů od instalace