Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu„Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martense s příslušenstvím a autosamplerem“

a zároveň po doplnění dodavatelem Příloha č. 1 ke Smlouvě.

# Technická specifikace pro výběrové řízení na automatický analyzátor bodu vzplanutí v zavřeném kelímku Pensky-Martens s autosamplerem

Popis systému:

Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřeným kelímkem podle Pensky-Martense s příslušenstvím a autosamplerem pro hodnocení paliv, palivářských surovin, motorové nafty, bionafty, olejů, asfaltů a těžkých zbytků podle ASTM D 6450 a D 7094 (korelace na ASTM D 93 a ISO 2719)

- Technické požadavky na přístroj a příslušenství:

| Požadavky | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- |
| Stanovení bodu vzplanutí v zavřeném kelímku PM v ropě a jejích produktech včetně destilačních zbytků (VBR, černý destilát, dehet, mazut apod.) |  |
| Teplotní rozsah minimálně 20 – 400 ºC |  |
| Automatizovaný průběh měření |  |
| Objem testovaného vzorku pro stanovení 1-2 ml |  |
| Správnost nastavení teploty min. 0,5 ºC |  |
| Kontrola teploty: Peltier |  |
| Čas analýzy: do 15 minut |  |
| Automatická korekce na barometrický tlak (vestavěný barometr) |  |
| Stanovení bez otevřeného plamene - zapalování elektrickým obloukem uvnitř uzavřené měřící komory |  |
| Měření bodu vzplanutí pomocí kontinuálně uzavřeného zásobníku |  |
| Autosampler: vestavěný 8-polohový automatický vzorkovač |  |
| Přístroj bude dodán s tiskárnou pro tisk naměřených dat s propojovacím kabelem |  |
| Podrobný návod k obsluze (česky i anglicky) – tištěný i USB Flash disk |  |
| CRM v celkovém objemu 1 l pro teplotu 50-60 ºC |  |
| CRM v celkovém objemu 1 l pro teplotu 200-300 ºC |  |

- Spotřební materiál dodávaný současně s přístrojem:

Kromě standardně dodávaného materiálu s přístrojem bude dodáno:

- Náhradní testovací kelímek - 10 ks

- Tiskárna pro tisk naměřených dat s propojovacím kabelem k přístroji – 1 ks (viz tabulka výše)

- Náhradní papír pro tiskárnu - 10 balení

- Magnet pro míchání (Magnet-D3X13) – 10 ks